
                    










	

技术、质量及服务要求














1、总体要求
供应商应提供与本要求描述的仪器仪表品牌、型号和配件相符的产品。供应商应具有相应的售后服务能力，在仪器仪表的使用过程中，如遇招标方无法解决的技术问题，供应商有义务协助联系解决。
2、技术要求
2.1．设备组成
设备为鼎阳SDS6000 Pro系列示波器，品牌鼎阳，型号为SDS6204 H10 Pro和相应配套（解码选件、电压探头DPB5150A和CP6150、电流探头CP4070A和CP6030A、SAG1021I隔离信号发生器、电源分析配套SDS6000Pro-PA软件、相位校准板DF2001A、电源完整性SDS6000Pro-FG软件、眼图测试SDS6000Pro-EJ软件、柔性探头DK-Mini140、隔离变压器 正泰TM-1）。
2.2．技术参数要求
表1 示波器主机参数和相应软件配套要求
	示波器主机技术要求
	模拟带宽
	≥1GHz

	
	垂直分辨率
	≥10-bit

	
	高分辨率模式
	≥12-bit

	
	模拟通道数
	4 CH

	
	最大采样率
	≥5GSa/s（交织模式）
≥2.5GSa/s（非交织模式）

	
	最大存储深度
	≥50Mpts/通道（交织模式）
≥100Mpts/通道（非交织模式）

	
	最高波形捕获率
	＞50,000 wfm/s

	
	垂直灵敏度
	500 uV/div ～10 V/div

	
	随机噪声(RMS,典型值）@1mv/div 50Ω
	不同频率下，最大不超过300uV

	
	直流增益精度
	满量程的2%

	
	触发类型
	边沿（Edge）、斜率（Slope）、脉宽（Pulse width)、视频(Video)、窗口(Window)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、欠幅(Runt)、码型(Pattern)、第N边沿(Nth edge)、延迟(Delay)、建立/保持时间(Setup/Hold)、前提边沿（Qualified)、串行触发、区域触发（Zoon Trigger）

	
	协议触发及解码
	IIC、SPI、UART、CAN、LIN、CANFD、IIS、MIL-STD-1553B

	
	数学运算
	加（Add)、减(Subtract)、乘(Multiply)、除(Divide)、FFT、积分(Integral)、微分(Derivative)、平方根(Square root)、平均(Average)、Eres及自定义表达式

	
	FFT 分析
	8Mpts

	
	分段存储功能
	≥80，000段

	
	历史波形录制
	80，000帧

	
	自动测量参数
	＞30种

	
	波形搜索与导航
	支持

	
	模板检测功能
	支持

	
	函数/任意波形发生器
	单通道 25MHz

	
	逻辑分析功能
	16路逻辑通道

	
	数字万用表
	支持

	
	波特图
	支持

	
	电源分析
	支持

	
	抖动和眼图分析
	支持

	
	计数器
	支持

	
	接口
	USB 3.0/2.0 Host& Device、LAN、AUX（Pass/Fail、Trigger Out），HDMI、SD卡

	
	辉度及色温显示
	256级辉度及色温显示

	
	屏幕
	＞9英寸(分辨率高于1280*800）,电容触摸屏

	配套软件
要求
	可进行电源完整测试、电源特性分析；
可配备电压、电流探头；可配备隔离变压器。


2.3. 技术资料
供应商应随合同设备提供完整技术资料原件一套，技术资料应当完整、正确、清晰。
3、质量要求
3.1 设备的交货检验及安装调试
供应商提供的仪表设备须经第三方检定验收，如检定不合格，供应商负责支付相应仪器的检定或校准费用。供应商应协助采购人完成仪表的安装和调试。
3.2 合同设备的验收
由双方共同对所到仪表设备进行开箱检验清点，供应商所提供的仪表主机及配件必须为原生产制造厂家当年生产的最新型号产品，且产品完全符合合同清单及包装清单的型号、数量等要求，内部均全新、完好无破损。如发现仪表设备与合同要求不符，或合同仪表设备有损坏，均由供应商在一周内负责解决。
4、服务要求
4.1  售后服务要求
质保期：不少于36个月，从双方签署验收合格书之日算起。在质保期内设备发生故障，由供应商免费负责维修，受损部件由供应商免费更换，维修或更换部件的保修期从维修或更换之日起重新计算。（人为错误而导致损坏和消耗部件除外）
保修期：供应商提供仪表设备的终身保修，其中质保期内免费修理并无偿更换受损部件，质保期外仅收取更换配件及维修用材料费用，终身免收人工服务费。
供应商须保证投标仪表设备在北京有专业维修部，并提供7*24小时技术支持。如仪表设备发生故障，供应商接到招标方通知后在1小时内予以响应，如通过电话、传真和电子邮件等方式指导招标方技术人员仍无法解决问题，供应商须在24小时内派维修人员到达客户现场解决故障。
4.2  人员的培训
供应商工程技术售后人员须在现场向招标方有关技术人员进行仪表设备操作使用、日常维护等免费技术培训,并提供电子版及纸质版的培训资料。
4.3  质量保证金
4.3.1  采购人收货验收后，中标合同价的10%将作为质量保证金。
[bookmark: _GoBack]4.3.2  质量保证金退还方式：货物交付完成满1年且中标人不存在违约情形的，采购人无息退还。

